## Slide 1
红外光谱简单介绍 ...
布鲁克光谱仪器公司
陆兴军

## Slide 2
当一束红外光射到物质上，可能发生：吸收、透过、反射、散射或者激发荧光（即拉曼效应）。
FT-IR: 基本原理 ...
红外光

## Slide 3
不同波段的光连接起来构成成了整个光谱范围。
FT-IR: 基本原理 ...
红外光

## Slide 4
红外光
光的辐射可以看作是波的运动，波长是两个连续峰之间的距离。
频率是每秒光波通过的数目。
c：光在真空中的速度。
在红外中，经常使用的是波数。
：cm-1
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 5
红外光谱仪
每一台傅立叶变换红外光谱仪，由以下几部分构成：一个光源、一个干涉仪（分束器是它的一部分）以及一个检测器。
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 6
到样品
红外光源发出的光束
红外光谱仪
干涉仪是红外光谱仪的心脏部件
在干涉仪的出口，两束有光程差的光发生干涉，然后到样品。
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 7
干涉仪
动镜移动距离为n/2 ，即光程差为n时
干涉仪（单色光说明）
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 8
动镜移动距离为n/4 ，即光程差为n/2 时
干涉仪（单色光说明）
干涉仪
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 9
干涉图（以单色光说明）
因为动镜以一定的速度（）移动，检测器上得到的信号是正弦波信号。
光束强度
在波数光源经过仪器调制后（分束器效率、检测器和放大器的响应）的强度
波数
光程差
动镜移动速率(cm/sec)
时间(sec)
得到的AC组分I’（）：就是所谓的干涉图。
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 10
HeNe激光用来控制动镜的位置。
单色光束
波长为632.8 nm
动镜
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 11
干涉图（非单色光）
多色光源（例如中红外的Globar光源或近红外的钨灯），许多连续波数（即频率）的光同时发射
检测器检测得到的干涉图是每一个波数的干涉图的矢量和。
理论上，我们可以从-到+范围，得到一张完整谱图，而且可以任何分辨率
为了满足上述要求，我们必须做到：
动镜的移动距离可以无限远；
数据采样间隔无限小。
相应的谱图
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 12
只是测试整个谱图范围的一部分
采用不同的光源、分束器以及检测器
分辨率受到限制
切趾函数
技术限制:
解决方案:
相应问题:
旁瓣峰
牺牲谱图的分辨率
采用光圈
采样间隔不能无限小
(基于 HeNe激光)
带宽限制
有折叠可能
满足Nyquist 采样条件
尖桩篱栅效应
谱图充零
得到的干涉图不是对称的
相位问题
相位校正
技术局限
事实上，分辨率、带宽以及采样间隔受到谱仪的限制
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 13
谱图范围
谱图范围的选择，决定了仪器采用的光学组件
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 14
分辨率


两个不同频率的单色光，得到的干涉图以及相应的谱图。
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 15
分辨率
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 16
切趾
旁瓣
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 17
切趾来减小旁瓣峰的强度
牺牲 分辨率
切趾
旁瓣峰引起峰强度的变化，旁瓣峰削弱了主峰的强度
这意味：切趾函数的选择取决于所需的分辨率
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 18
带宽
波长: 632 nm
带宽: 31,600 cm-1
干涉图数据的采集
HeNe激光信号也用来控制干涉图数据的采集
在激光正弦波过零点时采集数据。
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 19
为了避免假峰，必须满足 Nyquist采样条件。
折叠
干涉图数据的采集
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 20
干涉图数据的采集
Nyquist采样条件
任何谱图数据的采集的采样频率必须等于或大于谱图带宽的两倍。
我们是采用激光来控制采样间隔，因为激光的波长为632.8nm，最大测试波长为31,600cm-1.
632.8nm/2=316.4nm 31,600cm-1
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 21
如果不满足上述条件，就会出现假峰。
干涉图数据的采集
Nyquist采样条件
任何谱图数据的采集的采样频率必须等于或大于谱图带宽的两倍。
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 22
尖桩篱栅效应
谱图是根据ADC得到的干涉图经过傅立叶变换得到的。
在干涉图测试数据点之间，我们必须进行数学插值。
这个过程，透光率的准确度受到影响。
干涉图数据的采集
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 23
为了避免尖桩篱栅效应，在FT变换之前必须在干涉图的尾部增加强度值为0的数据点，这个过程就是所谓：充零。
尖桩篱栅效应
干涉图数据的采集
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 24
或 Measure ...Measurement
采集样品信号
调入实验参数文件
设置参数
或
打开测试窗口
Check signal
采集背景
调整附件，使得光通量最大
测试
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 25
没有干涉图，只是一根直线
Check signal
检查样品仓 :
光路是否有东西挡住了光路?
清理光路
有
问题：没有干涉图
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 26
检查最大值（峰）的位置:
Optic Setup and Service Interferometer/AQP Absolute Peak Position
用箭头改变扫描范围，使得干涉图的最大值（峰）在显示范围内。
没有干涉图，只是一根直线
检查扫描范围 (Check signal 对话框):
显示在合适的范围内?
Check signal
不
问题：没有干涉图
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 27
检查 IR 光源参数:
Optic Source Setting: MIR Source
关闭仪器，更换光源
没有干涉图，只是一根直线
检查IR光源:
取出光源 (警告, 光源是热的): 发光吗?
Check signal
不
OK ?
问题：没有干涉图
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 28
没有信号
Check signal
检查动镜扫描灯 :
闪绿灯 ?
关闭OPUS-NT,
仪器关闭,
几秒钟后，重新开启仪器,
启动 OPUS-NT.
不，是红灯
问题：没有干涉图
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 29
没有信号
Check signal
检查干涉仪的动镜扫描灯 :
闪绿灯?
更换 HeNe激光管
不，是红灯
问题：没有干涉图
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 30
Bruker光谱仪
FT-IR: 基本原理 ...

## Slide 31: 谱图解析——正己烷
正己烷
最常见的有机化合物。

## Slide 32: 谱图解析——正己烷
这个样品是液体样品，夹在两个KBr窗片之间得到的谱图。从谱图上来看，这个化合物的红外吸收峰比较宽，表明该化合物是一个饱和化合物。由于饱和化合物有很多低能量的构象，每一种构象吸收峰的位置有一定的差异，谱峰的加宽是由于不同构象的峰叠加而成的。

## Slide 33: 谱图解析——正己烷
谱图的解析一般从高波数开始，因为高波数谱峰频率与基团一一对应，而且最容易解释。在3000cm-1以上没有吸收峰，表明没有不饱和的C－H伸缩振动。在3000cm-1以下的四个峰是饱和C-H伸缩振动峰。

## Slide 34: 谱图解析——正己烷
在2962cm-1处的峰是CH3基团的反对称伸缩振动。这种反对称伸缩振动范围2962±10cm-1，事实上，存在两个简并的反对称伸缩振动（显示其中一个）。

## Slide 35: 谱图解析——正己烷
在2926cm-1处，是CH2的不对称伸缩振动峰，一般在2926±10cm-1范围内。

## Slide 36: 谱图解析——正己烷
2872cm-1处是CH3的对称伸缩振动峰，一般波数范围为：2872±10cm-1。

## Slide 37: 谱图解析——正己烷
在2853cm-1处的吸收峰，是CH2的对称伸缩振动峰，一般这种振动峰的吸收位置在：2853±10cm-1。

## Slide 38: 谱图解析——正己烷
这是C-H弯曲振动区域，把该区域放大CH2和CH3的弯曲振动峰叠加在一起，关于这一点，我们可以比较环己烷和2,3-二甲基丁烷在该区间的吸收峰。

## Slide 39: 谱图解析——正己烷
在1460cm-1出现的宽峰实际上是两个峰叠加而成的。一般地，CH3基团的反对称弯曲振动峰的位置在1460±10cm-1,这是一个简并弯曲振动（仅显示一种）。

## Slide 40: 谱图解析——正己烷
在1455±10cm-1处，是CH2的弯曲振动峰吸收值（也叫剪刀振动）。

## Slide 41: 谱图解析——正己烷
在1375±10cm-1，是CH3对称弯曲振动（也叫“伞”弯曲振动）吸收峰位置，这个峰通常时很有用的，因为这个峰比较孤立，比较环己烷的谱图，最大的差异就是在环己烷谱图中没有CH3基团的对称弯曲振动峰。

## Slide 42: 谱图解析——正己烷
这是指纹区，这一段区间的吸收有很多的因素，很难解释。不管多么复杂，利用参考谱图进行比对，即可对样品进行定性判断。

## Slide 43: 谱图解析——正己烷
当四个或更多的CH2基团在一根链上，720±10 cm-1是CH2基团的摇摆振动。

## Slide 44: 谱图解析——2,3-二甲基丁烷
2,3-二甲基丁烷
与正己烷相比，这两个化合物均有CH3和CH2基团；而环己烷却仅有CH2基团。

## Slide 45: 谱图解析——2,3-二甲基丁烷
2962cm-1,CH3反对称伸缩振动（仅显示两个简并反对称伸缩振动模式之一）。

## Slide 46: 谱图解析——2,3-二甲基丁烷
2880cm-1,CH3基团的伸缩振动。注意：这里没有CH2基团的吸收峰，因为该分子中没有CH2基团。

## Slide 47: 谱图解析——2,3-二甲基丁烷
1460cm-1，是CH3的反对称弯曲振动峰（仅显示两个简并模式中的一个）。

## Slide 48: 谱图解析——2,3-二甲基丁烷
1380和1365cm-1，是CH3”伞“形弯曲振动峰，在正己烷中，这是一个单峰；在2,3-二甲基丁烷中，两个CH3基团联在同一个季碳上，这个峰就裂分成双峰，表明有叔－丁基基团存在。

## Slide 49: 谱图解析——2,3-二甲基丁烷
指纹区：在这个区域与标准谱比较即可对该样品定性，注意这个样品没有720cm-1的CH2的摇摆振动峰。

## Slide 50: 谱图解析——1-己烯
1-己烯
你能分辨出哪一个峰是双键峰？（提示：与己烷峰比较即可得出结论）。

## Slide 51: 谱图解析——1-己烯
3080cm-1, 是＝CH2反对称伸缩振动峰。在3000cm-1以上有吸收峰，表面有不饱和基团存在（双键或炔烃或芳烃）。

## Slide 52: 谱图解析——1-己烯
2997cm-1, =CH2的对称伸缩振动。一般来说，反对称伸缩振动吸收峰的频率要高于对称伸缩振动的频率。

## Slide 53: 谱图解析——1-己烯
2960cm-1，是CH3的反对称伸缩振动峰。

## Slide 54: 谱图解析——1-己烯
2924cm-1, CH2的反对称伸缩振动峰。

## Slide 55: 谱图解析——1-己烯
2870cm-1, 是CH3的对称伸缩振动。

## Slide 56: 谱图解析——1-己烯
2861cm-1，是CH2对称伸缩振动峰。

## Slide 57: 谱图解析——1-己烯
1821cm-1（红色），是=CH2面弯曲振动，这是909cm-1处的基频峰的倍频峰（灰色），倍频峰的吸收强度要比基频峰弱得多。

## Slide 58: 谱图解析——1-己烯
1642cm-1是C=C伸缩振动，一般来说，1640±20cm-1是顺式和乙烯基的伸缩振动峰的位置;1670±10cm-1是反式、叔碳、季碳取代的双键伸缩振动峰的位置。反式-2-己烯只有一个很弱的吸收峰，这是因为内双键伸缩仅会导致偶极矩的微小变化（近似于对称的情况）。

## Slide 59: 谱图解析——1-己烯
1466cm-1,CH3的反对称弯曲振动。

## Slide 60: 谱图解析——1-己烯
1455cm-1,CH2剪刀弯曲振动。

## Slide 61: 谱图解析——1-己烯
1379cm-1，CH3的伞形弯曲振动峰。

## Slide 62: 谱图解析——1-己烯
指纹区：与参考谱图对比，即可以定性归属样品。注意：该谱图中没有720cm-1的CH2的摇摆振动吸收峰（一般只有4个或4个以上的CH2存在时才出现720cm-1的峰）。

## Slide 63: 谱图解析——1-己烯
993cm-1,是=CH2的面扭曲振动，只有单取代或反式双键有此振动，该振动峰必须有两个反式的H存在；顺式双键有一个不同的面弯曲振动峰。

## Slide 64: 谱图解析——1-己烯
909cm-1，是CH2面弯曲振动峰，只有端基带两个氢的双键才有这个吸收峰。

## Slide 65: 谱图解析——1-己烯
指纹区：与参考谱图对比即可对该化合物进行定性。注意：没有720cm-1的摇摆峰，因为该峰的出现必须4个和4个以上的CH2连在一起。

## Slide 66: 谱图解析——1-庚炔
1-庚炔
你能判断出哪些峰来自三键？（提示：与己烷谱图比对）

## Slide 67: 谱图解析——1-庚炔
3312cm-1， 是CH伸缩振动峰，一般来说，范围在3300±20 cm-1，而且非常尖锐。

## Slide 68: 谱图解析——1-庚炔
2960cm-1，是CH3反对称伸缩振动峰。

## Slide 69: 谱图解析——1-庚炔
2935cm-1，是CH2的反对称伸缩振动峰。

## Slide 70: 谱图解析——1-庚炔
2870cm-1，是CH3对称伸缩振动峰。

## Slide 71: 谱图解析——1-庚炔
2861cm-1，是CH2对称伸缩振动峰。

## Slide 72: 谱图解析——1-庚炔
2119cm-1，-CC伸缩振动峰，一般范围：端炔基，2220±10cm-1；分子链内炔基，2225±10cm-1。如果是对称取代，则该峰不出现（比较4-辛炔）。比较庚腈的CN伸缩振动（2247cm-1)。

## Slide 73: 谱图解析——1-庚炔
1467cm-1，-CH3反对称弯曲振动峰。

## Slide 74: 谱图解析——1-庚炔
1455cm-1,-CH2剪刀弯曲振动。

## Slide 75: 谱图解析——1-庚炔
1426cm-1,是-CH2基团的剪刀弯曲振动，由于炔烃的共扼效应，该峰有点漂移了。在庚腈中，也会发生相同的情况。

## Slide 76: 谱图解析——1-庚炔
1379cm-1,是-CH3的伞形弯曲振动。

## Slide 77: 谱图解析——1-庚炔
指纹区：与参考谱作比对即能给出结论。

## Slide 78: 谱图解析——1-庚炔
1238cm-1,是-CH弯曲振动的倍频峰，基频（灰色）振动峰的位置在630cm-1。

## Slide 79: 谱图解析——1-庚炔
729cm-1,是(CH2)4摇摆振动，只有在分子链上连续4个或4个以上CH2，才出现该峰。

## Slide 80: 谱图解析——1-庚炔
630cm-1, -CH弯曲振动。注意：在4-辛炔中没有该峰。

## Slide 81: 谱图解析——1-庚腈
庚腈
你能从谱图中识别氰基峰吗?(提示:与己烷谱图比较)

## Slide 82: 谱图解析——1-庚腈
2960cm-1, -CH3的反对称伸缩振动峰。

## Slide 83: 谱图解析——1-庚腈
2931cm-1, -CH2的反对称伸缩振动峰。

## Slide 84: 谱图解析——1-庚腈
2870cm-1, -CH3对称伸缩振动峰。

## Slide 85: 谱图解析——1-庚腈
2861cm-1, -CH2对称伸缩振动峰。

## Slide 86: 谱图解析——1-庚腈
2247cm-1,-CN伸缩振动峰，一般范围：2250±10cm-1，当有共扼键时，一般要低10-20cm-1。可以比较1-庚炔的炔基振动位置在2119cm-1。

## Slide 87: 谱图解析——1-庚腈
1467cm-1,-CH3反对称弯曲振动峰。

## Slide 88: 谱图解析——1-庚腈
1455cm-1,-CH2剪刀弯曲振动。

## Slide 89: 谱图解析——1-庚腈
1426cm-1,-CH2剪刀弯曲振动峰，由于氰基的共扼作用，发生位移，位移数与庚炔相似。

## Slide 90: 谱图解析——1-庚腈
1379cm-1, -CH3伞形振动峰。

## Slide 91: 谱图解析——1-庚腈
指纹区：与参考谱的比较可以得到明确的定性结论。

## Slide 92: 谱图解析——1-庚腈
729cm-1, -(CH2)4摇摆振动峰，只有连续4个或4个以上CH2基团才能出现该峰。

## Slide 93: 谱图解析——甲苯
甲苯
仔细看一下谱图，然后我们逐个解析每一个峰。

## Slide 94: 谱图解析——甲苯
这个样品是液体样品，夹在两个KBr窗片之间，得到红外谱图。特别注意：甲苯的峰都相当尖锐，表明分子是不饱和分子。不饱和分子的低能级的构象数少，测试时只是较少的构象能测试得到，因此谱峰较窄。

## Slide 95: 谱图解析——甲苯
这是C-H伸缩振动峰区域，显示苯环伸缩振动以及CH3的伸缩振动峰。我们可以与邻、间、对二甲苯进行谱图的比较，找出它们的相似性以及不同点。

## Slide 96: 谱图解析——甲苯
3050±50cm-1，对应于芳环或不饱和C(sp2)-H伸缩振动，一般总是在3000cm-1，这些峰并不明确归属哪些振动模式。

## Slide 97: 谱图解析——甲苯
2962cm-1, -CH3反对称伸缩振动峰。

## Slide 98: 谱图解析——甲苯
2872cm-1, -CH3对称伸缩振动峰。

## Slide 99: 谱图解析——甲苯
这些是在更低频率的峰的合频峰或倍频峰，这个形式的峰是单取代芳环峰的特征。对这些峰进行归属是没有意义的。
我们可以比较二取代芳环在这个波段峰的形式。

## Slide 100: 谱图解析——甲苯
这个区域是倍频峰的区域，放大的区域，是典型的单取代芳环的形式，我们不对这些峰作明确的归属，因为他们是真正的合频峰或倍频峰，比较邻、间、对－二甲苯的红外谱图，它们的谱峰的形式是不一样的。

## Slide 101: 谱图解析——甲苯
这是环伸缩振动区域，比较邻、间、对－二甲苯的谱图，尤其在1600cm-1的峰，在对－二甲苯中不出现该峰，因为环伸缩振动是不会引起对二甲苯偶极矩的变化。

## Slide 102: 谱图解析——甲苯
1601cm-1，是苯环的对称伸缩振动峰，苯环对称伸缩振动峰的波数范围在1590±10 cm-1，这个振动有偶极矩的变化，因此在红外上有吸收，但是这种情况只有发生在苯环不是对称取代的情况。这个吸收峰的强度与取代基有关，与对－二甲苯的谱图比较。

## Slide 103: 谱图解析——甲苯
1500cm-1，不同形式的环伸缩振动，该振动峰的范围：1500±10cm-1，吸收峰强度变化。

## Slide 104: 谱图解析——甲苯
1455cm-1，CH3的反对称弯曲振动峰。

## Slide 105: 谱图解析——甲苯
1450±10cm-1，侧面环伸缩振动峰。这个峰不是芳环的判断标准，因为CH3的弯曲振动峰也是在这里。

## Slide 106: 谱图解析——甲苯
1375±10cm-1, CH3对称弯曲振动峰。

## Slide 107: 谱图解析——甲苯
指纹区，芳环C-H弯曲振动吸收峰，指纹区的峰变化复杂，很难解释。无论如何，与参考谱的比较可以得出可靠的结论。

## Slide 108: 谱图解析——甲苯
730±20cm-1，对应于芳环C-H对称面弯曲振动；邻位被取代的话，C-H弯曲振动峰向更高频率处位移。

## Slide 109: 谱图解析——甲苯
690±20cm-1,对应于环扭曲振动峰。这个峰只有单取代、间取代或1,3,5-三取代情况下出现。与邻、间、对－二甲苯谱图作一比较。

## Slide 110: 谱图解析——1-己醇
1-己醇
你能分辨哪些峰是OH峰？（提示：与己烷谱图比较）

## Slide 111: 谱图解析——1-己醇
3334cm-1, -OH的伸缩振动峰，一般波数范围：3350±10 cm-1。这是一个很特征的OH峰，由于氢键的存在，所有OH峰均比较宽。

## Slide 112: 谱图解析——1-己醇
2960cm-1, -CH3反对称伸缩振动峰。

## Slide 113: 谱图解析——1-己醇
2931cm-1,-CH2反对称伸缩振动峰。

## Slide 114: 谱图解析——1-己醇
2870cm-1, -CH3对称伸缩振动峰。

## Slide 115: 谱图解析——1-己醇
2861cm-1, -CH2对称伸缩振动峰。

## Slide 116: 谱图解析——1-己醇
1468cm-1, -CH3反对称弯曲振动峰。

## Slide 117: 谱图解析——1-己醇
1455cm-1,-CH2剪刀弯曲振动峰。

## Slide 118: 谱图解析——1-己醇
1430cm-1,-OH弯曲振动峰，一般波数范围：1400± 100cm-1，这个宽峰被CH弯曲模式峰掩盖。

## Slide 119: 谱图解析——1-己醇
1379cm-1,-CH3伞形弯曲振动峰。

## Slide 120: 谱图解析——1-己醇
指纹区：与参考谱图比对，即能给出定性结论。

## Slide 121: 谱图解析——1-己醇
1058cm-1,-C-O伸缩振动峰，与C-C伸缩振动是反对称的，一般波数范围：
伯醇：1050±25cm-1
仲醇：1125±25cm-1
叔醇：1150±50cm-1

## Slide 122: 谱图解析——1-己醇
725cm-1, -(CH2)4摇摆振动峰，只有在4个和4个CH2存在时才有这个摇摆振动峰。

## Slide 123: 谱图解析——1-己醇
660cm-1,-OH摇摆振动峰，这是由于OH基团的存在的另外一个宽峰。

## Slide 124: 谱图解析——1-己胺
1-己胺
你能分辨哪些峰是来自NH2基团？

## Slide 125: 谱图解析——1-己胺
这是C-H和N-H伸缩振动区域。

## Slide 126: 谱图解析——1-己胺
3390cm-1, -NH2反对称申说振动峰，一般NH2的反对称伸缩振动峰的位置：3300±100cm-1。比OH的伸缩振动峰的强度要弱很多。

## Slide 127: 谱图解析——1-己胺
3290cm-1,-NH2对称伸缩振动峰。仲胺只有一个伸缩振动峰，叔胺没有N-H伸缩振动峰。

## Slide 128: 谱图解析——1-己胺
2960cm-1, -CH3反对称伸缩振动峰。

## Slide 129: 谱图解析——1-己胺
2931cm-1,-CH2反对称伸缩振动峰。

## Slide 130: 谱图解析——1-己胺
2870cm-1, -CH3对称伸缩振动。

## Slide 131: 谱图解析——1-己胺
2861cm-1,-CH2对称伸缩振动峰。

## Slide 132: 谱图解析——1-己胺
1613cm-1, -NH2剪刀弯曲振动峰。一般来说，NH2的剪刀弯曲振动峰的位置在1615±15 cm-1。对于仲胺和叔胺来说，不出现这个峰。

## Slide 133: 谱图解析——1-己胺
1468cm-1,-CH3反对称弯曲振动峰。

## Slide 134: 谱图解析——1-己胺
1455cm-1, -CH2剪刀弯曲振动峰。

## Slide 135: 谱图解析——1-己胺
1379cm-1,-CH3伞形振动峰。

## Slide 136: 谱图解析——1-己胺
指纹区：与参考谱的比较，可以得出定性结论。

## Slide 137: 谱图解析——1-己胺
797cm-1,-NH2摇摆振动峰。仲胺出现一个相似的摇摆振动峰，但是叔胺不存在摇摆振动峰。

## Slide 138: 谱图解析——1-己胺
725cm-1,-(CH2)4摇摆振动峰，只有在4个或4个以上的CH2基团连在一起时才出现该峰。

## Slide 139: 谱图解析——己醛
己醛
你能将醛基的红外吸收峰分辨开来吗？

## Slide 140: 谱图解析——己醛
3420cm-1, 是C=O在1727cm-1处的倍频峰。

## Slide 141: 谱图解析——己醛
这是C-H伸缩振动区。

## Slide 142: 谱图解析——己醛
2955cm-1,-CH3反对称伸缩振动峰。

## Slide 143: 谱图解析——己醛
2931cm-1,-CH2反对称伸缩振动峰。

## Slide 144: 谱图解析——己醛
2865cm-1,-CH3对称伸缩振动峰。

## Slide 145: 谱图解析——己醛
2861cm-1,-CH2对称伸缩振动峰。

## Slide 146: 谱图解析——己醛
2820cm-1, -CHO伸缩/弯曲（二者之一），由于费米共振，1390cm-1的倍频峰裂分成两个峰，但是高频处的一个峰往往会被C-H伸缩峰掩盖。

## Slide 147: 谱图解析——己醛
2717cm-1, -CHO伸缩/弯曲（第二个）。一般波段范围：2735±15cm-1。这个峰不会被C-H伸缩振动峰覆盖，这个峰与C=O伸缩振动峰（1727cm-1)同时出现是醛的一个很好的证据。

## Slide 148: 谱图解析——己醛
1727cm-1, C=O伸缩振动峰。这个峰的位置是醛的特征峰。共扼会使伸缩振动峰向低频方向移动。

## Slide 149: 谱图解析——己醛
1467cm-1,-CH3反对称弯曲振动峰。

## Slide 150: 谱图解析——己醛
1455cm-1,-CH2剪刀弯曲振动峰。

## Slide 151: 谱图解析——己醛
1407cm-1,-CH2剪刀弯曲振动峰，由于羰基的共扼作用，这个弯曲振动峰在低频位置出现。

## Slide 152: 谱图解析——己醛
1390cm-1,-CHO弯曲振动峰，一般范围：1395±10cm-1。这个峰的倍频峰是醛基C-H伸缩振动峰的费米共振。

## Slide 153: 谱图解析——己醛
1379cm-1,-CH3伞形振动峰。

## Slide 154: 谱图解析——己醛
指纹区：与标准谱进行比较，能得出明确的答案。

## Slide 155: 谱图解析——己醛
727cm-1,-(CH2)4摇摆振动峰，必须4个或4个以上CH2连在一起。

## Slide 156: 谱图解析——3-庚酮
3-庚酮
你知道哪些峰是酮基峰？

## Slide 157: 谱图解析——3-庚酮
3400cm-1, C=O在1715cm-1处伸缩振动峰的倍频峰。

## Slide 158: 谱图解析——3-庚酮
这是C-H伸缩振动峰区域。

## Slide 159: 谱图解析——3-庚酮
2960cm-1, -CH3反对称伸缩振动峰。

## Slide 160: 谱图解析——3-庚酮
2926cm-1, CH2反对称伸缩振动峰。

## Slide 161: 谱图解析——3-庚酮
2865cm-1,-CH3对称伸缩振动峰。

## Slide 162: 谱图解析——3-庚酮
2861cm-1, CH2对称伸缩振动峰。

## Slide 163: 谱图解析——3-庚酮
1715cm-1, C=O伸缩振动峰。在小环状化合物中，这个振动峰由于邻位C-C键振动峰的耦合作用位移到更高频率。位移值依赖于C-C(O)-C角度。与其他羰基基团一样，共扼使得这个伸缩振动峰向低频方向移动。

## Slide 164: 谱图解析——3-庚酮
1460cm-1, -CH3反对称弯曲振动峰。

## Slide 165: 谱图解析——3-庚酮
1455cm-1, -CH2剪刀弯曲振动峰。

## Slide 166: 谱图解析——3-庚酮
1408cm-1, CH2剪刀振动峰，位移至低频峰。由于与羰基的共扼作用，降低了邻近羰基的CH2基团弯曲力常数。

## Slide 167: 谱图解析——3-庚酮
1378cm-1,-CH3伞形弯曲振动峰。

## Slide 168: 谱图解析——3-庚酮
指纹区：与标准谱图的比较能得到比较可靠的结论。注意在该化合物的红外谱图中，在725±10cm-1处没有(CH2)4摇摆振动峰。

## Slide 169: 谱图解析——庚酸
庚酸
你知道红外谱图中的哪些峰是羧酸基团的峰?

## Slide 170: 谱图解析——庚酸
3166cm-1,-OH与-COOH二聚体OH的伸缩振动峰,一般3000 ±500cm-1。氢键导致很宽的吸收峰。注意：只有反对称OH伸缩振动才有红外吸收。

## Slide 171: 谱图解析——庚酸
2960cm-1,-CH3反对称伸缩振动峰。

## Slide 172: 谱图解析——庚酸
2932cm-1,-CH2反对称伸缩振动峰。

## Slide 173: 谱图解析——庚酸
2865cm-1,-CH3对称伸缩振动峰。

## Slide 174: 谱图解析——庚酸
2861cm-1,-CH2对称伸缩振动峰。

## Slide 175: 谱图解析——庚酸
倍频峰区域：这是COOH基团的特征区域，一般来说它的范围：2500± 300cm-1。

## Slide 176: 谱图解析——庚酸
1711cm-1，C=O伸缩振动峰，相对于酮和酯来说，波数相对较低。这是因为二聚体COOH有氢键的作用以及共扼作用，图示只是氢键的一半。

## Slide 177: 谱图解析——庚酸
1468cm-1,-CH3反对称弯曲振动峰。

## Slide 178: 谱图解析——庚酸
1460cm-1,-CH2剪刀振动峰。

## Slide 179: 谱图解析——庚酸
1420cm-1,-COOH弯曲/伸缩振动峰，一般来说这个范围在：1425±25cm-1。这个振动峰是OH的弯曲振动和O-C-C的对称伸缩振动的合频。与1285cm-1处的峰比较即可。

## Slide 180: 谱图解析——庚酸
1413cm-1，－CH2剪刀弯曲振动。由于羰基的远程共扼作用减小了弯曲力常数，因此峰位置向低频方向移动。

## Slide 181: 谱图解析——庚酸
1379cm-1,-CH3伞形振动峰。

## Slide 182: 谱图解析——庚酸
1285cm-1,-COOH伸缩振动/弯曲振动峰。一般波数范围：1250±50cm-1。这个峰包含：O-C-C反对称伸缩振动以及OH的弯曲振动。正己醇的O-C-C的反对称伸缩振动在1420cm-1处。

## Slide 183: 谱图解析——庚酸
指纹区：与参考谱图进行比较，即可得出比较明确的结论。

## Slide 184: 谱图解析——庚酸
938cm-1,二聚体氢键-OH的摇摆振动峰。一般范围在935±15cm-1。在稀溶液中，这个峰消失。

## Slide 185: 谱图解析——庚酸
725cm-1,-(CH2)4摇摆振动峰。只有在一个分子链上4个或4个以上的CH2才出现这个峰。

## Slide 186: 谱图解析——乙酸乙酯
醋酸乙烯酯
你能否判断哪些峰是酯基的峰？

## Slide 187: 谱图解析——乙酸乙酯
3484cm-1,-C=O伸缩振动峰的倍频峰。

## Slide 188: 谱图解析——乙酸乙酯
2985-2950cm-1,-CH3和CH2伸缩振动峰区域。在这样的小分子中，要区分不同的振动模式是比较困难的。

## Slide 189: 谱图解析——乙酸乙酯
1742cm-1,-C=O伸缩振动峰。在小环酯化合物中，这个振动峰由于邻位的C-O以及C-C键影响会向高波数方向移动，移动的波数决定于O-C(O)-C角度。与其他羰基化合物一样，共扼会降低这个伸缩振动峰的波数。

## Slide 190: 谱图解析——乙酸乙酯
1460-1425cm-1, CH3和CH2的弯曲振动峰区域。

## Slide 191: 谱图解析——乙酸乙酯
1374cm-1,-CH3伞形振动峰。这个峰的强度被邻位的羰基增强了。这个强峰是酯化合物的特征。

## Slide 192: 谱图解析——乙酸乙酯
1241cm-1,-O-C(O)-C伸缩振动峰。一般来说：乙酸酯范围：1245± 15cm-1,其他酯化合物的范围：1190± 30cm-1。

## Slide 193: 谱图解析——乙酸乙酯
1048cm-1,-C-O伸缩振动峰，与邻位的C-C伸缩振动峰耦合在一起。一般的范围：乙酸酯：1045±15cm-1;其他酯：1040 ±60cm-1（经常与其他C-O伸缩重叠在一起。与己醇比较。

## Slide 194: 谱图解析——乙酸乙酯
指纹区：与参考谱图进行比较，即可得出比较明确的结论。

## Slide 195: 谱图解析——丁酸酐
丁酸酐
你能分辨出哪些峰是酸酐的峰吗？

## Slide 196: 谱图解析——丁酸酐
2985-2950cm-1，CH3以及CH2伸缩振动峰。对于这样的小分子，要区分各种振动模式是比较困难的。

## Slide 197: 谱图解析——丁酸酐
1819cm-1，C=O对称耦合伸缩，一般的波数范围：1830±10cm-1。两个羰基裂分成两个峰，这两个峰是酸酐的特征峰。在环形酸酐中，对称模式要小于反对称模式。

## Slide 198: 谱图解析——丁酸酐
1750cm-1,-C=O反对称伸缩振动耦合峰，一般波数范围：1755±15 cm-1。

## Slide 199: 谱图解析——丁酸酐
1465cm-1,-CH3反对称弯曲振动峰。

## Slide 200: 谱图解析——丁酸酐
1461cm-1,-CH2剪刀弯曲振动峰。

## Slide 201: 谱图解析——丁酸酐
1408cm-1,-CH2剪刀弯曲振动，由于羰基的共扼作用降低弯曲力常数，该峰向低波数方向移动。

## Slide 202: 谱图解析——丁酸酐
1378cm-1，CH3伞形振动峰。

## Slide 203: 谱图解析——丁酸酐
指纹区：与参考谱图进行比较，即可得出比较明确的结论。

## Slide 204: 谱图解析——丁酸酐
1029cm-1，-C-O伸缩振动峰。一般范围：1050±50cm-1。比较酯、酸、醇的C-O伸缩振动峰。